| Moduri afişaj OLED | Pulsoximetru pentru vârful degetului |
| --- | --- |

Caracteristici

Afişaj OLED

- Afişaj OLED bicolor, mai multe moduri de afişaj

- Consum redus de energie, reglabil în mod continuu pe patru direcţii

- Indicator pentru baterii consumate

- Oprire automată în 8 secunde de la întreruperea semnalului

- Volum redus, greutate redusă şi uşor de transportat

MANUALUL UTILIZATORULUI

Secţiunea 1 	Siguranţă

1.1 Instrucţiuni pentru operarea şi utilizarea în condiţii de siguranţă a Pulsoximetrului pentru deget

- Nu încercaţi să reparaţi pulsoximetrul. Orice necesitate de reparare internă trebuie rezolvată numai de personal calificat pentru service.

- Nu folosiţi oximetrul în situaţii în care sunt necesare alarme.

- Utilizarea prelungită sau starea pacientului poate necesita schimbarea periodică a  senzorului local.

- Schimbaţi senzorul local şi verificaţi integritatea pielii, starea circulaţiei şi alinierea corectă cel puţin o dată la 2 ore.

- Măsurătorile SpO2 pot fi afectate negativ de lumina ambientală puternică. Dacă este necesar, protejaţi zona senzorului de lumina directă a soarelui (cu o lavetă chirurgicală, spre exemplu).

- Următoarele cauze vor provoca interferenţe:

- Electrochirurgie de înaltă frecvenţă

- Plasarea unui senzor pe o extremitate cu un cateter arterial cu manşetă pentru presiune sanguină sau cu tub intravascular

- Pacientul prezintă hipotensiune, vasoconstricţie gravă, anemie severă sau hipotermie

- Pacientul se află în stop cardiac sau în stare de şoc

- Lacul de unghii sau unghiile false pot provoca citiri incorecte ale SpO2

1.2	Avertismente

| AVERTISMENT: PERICOL DE EXPLOZIE - Nu utilizaţi oximetrul în atmosferă inflamabilă în care pot să apară concentraţii de anestezice sau alte materiale inflamabile. AVERTISMENT: Nu aruncaţi bateriile în foc întrucât aceasta poate provoca explozie. AVERTISMENT: Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile normale uscate, acestea pot curge. Şi pot provoca incendiu sau chiar să explodeze. AVERTISMENT: Nu folosiţi pulsoximetrul în spaţii unde se utilizează RMN sau CT. ATENŢIE: Nu permiteţi prezenţa în spaţiul de operare a prafului, vibraţiilor, materialelor corozive sau inflamabile, a temperaturii sau umidităţii extreme. ATENŢIE: Nu folosiţi aparatul dacă este umed sau ud din cauza condensului sau scurgerilor. Nu utilizaţi aparatul imediat după ce l-aţi mutat dintr-un mediu cu temperatură scăzută într-un loc cu temperatură şi umiditate ridicate. ATENŢIE: Nu folosiţi obiecte ascuţite sau cu vârf ascuţit pentru manevrarea cheii panoului frontal. ATENŢIE: Bateriile trebuie scoase din compartimentul lor dacă aparatul nu va fi folosit o perioadă îndelungată. ATENŢIE: Aparatul trebuie folosit numai dacă este închis capacul compartimentului bateriilor. ATENŢIE: Bateriile trebuie aruncate în mod corespunzător după utilizare, conform reglementărilor locale. |  |
| --- | --- |

Legendă: Pictograme:

Tipul de aparat este BF

Consultaţi manualul utilizatorului înainte de utilizare

%SpO2 Saturaţia de Hemoglobină

PRBPM Pulsul inimii (BPM)

Indicator baterii consumate

SN Număr de serie

1.3	Definiţii şi simboluri

Când introduceţi degetul în Oximetru, suprafaţa unghiei trebuie să fie în sus

Declaraţie: Vă rugăm să folosiţi alcool medicinal pentru a curăţa partea de cauciuc înainte de fiecare testare şi curăţaţi degetul testat cu alcool înainte şi după testare. (Partea de cauciuc din interiorul Oximetrului este făcută din cauciuc medicinal, care nu conţine elemente toxice, dăunătoare, şi nu produce efecte secundare cum ar fi alergii ale pielii.)

- Puneţi două baterii AAA în compartimentul bateriilor şi închideţi capacul.

- Introduceţi un deget cu unghia în sus în orificiul de cauciuc al Oximetrului (cel mai bine este să înfigeţi bine degetul) înainte să eliberaţi clema.

- Apăsaţi butonul de pe panoul frontal.

- Nu mişcaţi degetul atunci când Oximetrul funcţionează. Nu se recomandă să vă mişcaţi corpul.

- Apăsaţi butonul de pe panoul frontal dacă doriţi să modificaţi direcţia afişajului.

- Citiţi informaţiile relevante de pe ecranul afişajului.

- Aparatul are funcţia „sleep (somn)”, niciun semnal nu va intra când aparatul se află în modul de aşteptare „sleep”.

- Vă rugăm să înlocuiţi bateriile atunci când OLED indică că acestea sunt consumate.

Secţiunea 2	Introducere

2.1 Scurtă descriere a aparatului

Pulsoximetrul, bazat pe o tehnologie digitală, este destinat pentru măsurători non-invazive punctuale ale nivelului de oxigen funcţional. Algoritmul avansat DSP poate diminua influenţa obiectului aflat în mişcare şi să îmbunătăţească acurateţea măsurătorii unei perfuzii joase.

Oximetrul poate fi folosit pentru măsurarea Saturaţiei de Hemoglobină şi pulsul inimii la om, prin deget. Produsul este adecvat pentru familie, spitale (inclusiv utilizarea clinică în secţiile de medicină internă/chirurgie, pediatrie etc.), Oxigen Baric, instituţii medico-sociale, îngrijirea fizică în sport etc.

2.2 Utilizarea preconizată

Acest produs este adecvat pentru spitale (inclusiv utilizare chirurgicală, pediatrică şi clinică), oxigen baric, medicină sportivă (înainte sau după activitatea sportivă, nu este recomandată utilizarea în timpul mişcării) şi asistenţa medicală comunitară etc.

2.3 Caracteristicile produsului

- Greutate redusă pentru transport şi utilizare facile.

- Direcţia interfeţei se reglează manual.

- Afişaj LED, afişare simultană a valorii testate şi a graficului baric.

- Indicator de baterie consumată.

- Mod automat de aştepare sau „sleep”.

2.4 Specificaţii

1. Tip afişaj: afişaj OLED

2. SpO2:

Interval de măsurare: 70% - 99%

Acurateţe: +/- 2% în intervalul 70% - 99%, nespecificată pentru </= 70%

Rezoluţie: +/- 1%

3. PR:

Interval de măsurare: 30 BPM – 240 BPM

Acurateţe: +/- 1 BPM sau +/- 1%

4. Sursă de energie: 2 baterii AAA 1,5 V

5. Dimensiuni: 60x35x35mm

6. Mediu

| Temperatura de funcţionare: | 5°C – 40°C |
| --- | --- |
| Temperatura de depozitare: | -10°C – 40°C |
| Umiditatea spaţiului de funcţionare: | 15% - 80% |
| Umiditatea spaţiului de depozitare: | 10% - 80% |
| Presiunea aerului: | 70-106 kpa |

Secţiunea 3	Instalare, reglare şi operare

3.1 Descrierea panoului frontal (prezentat în Figura 3.1.1)

Figura 3.1.1 Componente ale panoului frontal şi posterior

Tabelul 3.1.1 Definiţia şi descrierea componentelor

| Articol | Denumire | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buton de pornire | Porneşte aparatul, schimbă direcţia şi reglează parametrii |
| 2 | Panou OLED | Afişează informaţii despre SPO2/PR şi pletismogramă |

3.2 Afişaj

După pornire, afişajul OLED al Oximetrului arată astfel:

Indicator baterie

Pornire

Puls

Pletismogramă

Saturaţia de hemoglobină

3.3 Reglarea parametrilor

Apăsaţi butonul de pornire (mai mult de 0,5s), oximetrul va intra în modul de reglare a parametrilor.

Există două submeniuri la alegere:

Atunci când semnul „*” este afişat în poziţia „Reglarea Sunetelor”, apăsaţi butonul (mai mult de 0,5s) şi intraţi în meniul de reglare a sunetelor (figura 3.3.1), puteţi apăsa butonul din nou pentru selectarea articolului şi să apăsaţi butonul pentru a modifica datele dorite. Selectaţi pentru a mări sau reduce mărimea reglajului.

Atunci când semnul „*” este afişat în poziţia „Reglarea alarmei”, apăsaţi butonul (mai mult de 0,5s) şi intraţi în meniul de reglare a alarmei (Figura 3.3.2). Apăsaţi butonul pentru a regla alarma şi sunetul beep în poziţia pornit/oprit.

Atunci când semnul „*” este afişat în poziţia „Restabilire”, apăsaţi butonul (mai mult de 0,5s) şi toate reglajele din fabrică vor fi restabilite.

3.4 Operare

3.4.1 Instalarea bateriilor

Puneţi două baterii AAA în compartimentul bateriilor respectând polaritatea şi puneţi capacul.

AVERTISMENT: Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile normale alcaline, acestea pot curge şi pot provoca un incendiu sau chiar să explodeze.

3.4.2 Pornirea şi oprirea Pulsoximetrului

Introduceţi un deget cu unghia în sus în orificiul de cauciuc al Oximetrului (cel mai bine este să înfigeţi bine degetul) apoi eliberaţi clema.

Apăsaţi butonul de pornire pentru a porni Pulsoximetrul. Acesta se va opri automat dacă degetul nu este introdus pentru o perioadă mai mare de 16 secunde.

Secţiunea 4	Clasificarea produsului, întreţinerea şi remedierea defectelor

4.1 Clasificare

- Clasa de Management pentru Dispozitive Medicale: echipament

- Tip Protecţie la Electrocutare: Echipament cu alimentare electrică internă

- Grad de Protecţie la Electrocutare: Echipament tip BF

4.2 Întreţinere şi păstrare

- Înlocuiţi bateriile la timp atunci când indicatorul pentru baterii consumate este aprins.

- Curăţaţi suprafaţa oximetrului pentru vârful degetului înainte de a-l utiliza pentru diagnosticarea pacienţilor.

- Scoateţi bateriile din interior dacă nu veţi folosi Oximetrul o perioadă îndelungată.

- Se recomandă păstrarea produsului într-un mediu cu temperatura între -10°C şi 40°C (14°F şi 104°F) şi umiditatea între 10% şi 80%.

- Vă rugăm să respectaţi legislaţia naţională referitoare la aruncarea bateriilor uzate.

4.3 Declaraţie referitoare la produs

Îndrumări şi declaraţia producătorului-radiaţia electromagnetică-pentru alte ECHIPAMENTE şi SISTEME

Pulsoximetrul este proiectat pentru a fi utilizat în mediul electromagnetic specificat.

Utilizatorii Pulsoximetrului trebuie să-l folosească într-un mediu cu următoarele caracteristici.

| Test Radiaţii | Conformitate | Mediu electromagnetic-îndrumare |
| --- | --- | --- |
| Interferenţă RF CISPR11 | Grupa 1 | Semnalul RF al Pulsoximetrului este creat chiar de funcţiile sale interne. Prin urmare, interferenţa RF a acestuia este foarte redusă şi este improbabil să provoace vreo interferenţă cu echipamentul electronic din apropiere. |
| Interferenţă RF CISPR11 | Clasa B | Pulsoximetrul poate fi utilizat în toate clădirile, inclusiv clădirile de locuit şi acelea conectate direct la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune care alimentează clădiri utilizate pentru scopuri casnice. |

4.4 Probleme posibile şi remedii eficace

| Problemă | Cauză posibilă | Remediu |
| --- | --- | --- |
| SpO2 sau PR nu pot fi afişate normal | 1. Degetul nu este introdus corect 2. Valoarea oxihemoglobinei la pacient este prea redusă pentru a putea fi măsurată | 1. Încercaţi din nou introducerea degetului 2. Încercaţi de mai multe ori. Dacă sunteţi sigur că nu este nicio problemă cu aparatul, vă rugăm să mergeţi la timp la spital pentru un diagnostic exact. |
| SpO2 sau PR sunt afişate inconstant | 1. Este posibil ca degetul să nu fie introdus suficient de adânc 2. Degetul tremură sau pacientul se află în mişcare | 1. Încercaţi din nou prin introducerea degetului 2. Vă rugăm să rămâneţi nemişcat |
| Oximetrul nu poate fi pornit | 1. Energie insuficientă sau baterii consumate 2. Este posibil ca bateriile să fie instalate incorect 3. Oximetrul poate fi stricat | 1. Vă rugăm să înlocuiţi bateriile 2. Vă rugăm să instalaţi din nou bateriile 3. Vă rugăm să vă adresaţi centrului local de service |
| Beculeţele indicatoare se sting brusc | 1. Aparatul se opreşte automat după întreruperea detectării semnalului timp de 8 secunde 2. Energie insuficientă | 1. Normal 2. Înlocuiţi bateriile |